 **Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky**

 Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Tel: +421 (0) 35 691 2111 E-mail: email@nspnz.sk Web: [www.nspnz.sk](http://www.nspnz.sk)

**Výzva na predloženie ponuky**

**prieskum trhu na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky /**

 **v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na výber dodávateľa**

na predmet zákazky : **„Laboratórny binokulárny mikroskop“**

**1.   Identifikácia verejného  obstarávateľa**:

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Zastúpená: MUDr. Karol Hajnovič – riaditeľ FNsP Nové Zámky

IČO: 173 361 12

DIČ: 2021068324

IČ DPH: SK202068324

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu: 7000540295/8180

IBAN: SK 88 8180 0000 0070 0054 0295

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Kontaktná osoba: Ing. Stanislava Sládečeková

Tel.:035/691 27 87

E-mail: obstaravanie4@nspnz.sk

Internetová stránka: www.nspnz.sk

**2.   Názov predmetu zákazky: „Laboratórny binokulárny mikroskop“**

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru

2.1. Spoločný slovník obstarávania (CPV) CPV : 38516000-5 Binokulárne mikroskopy pracujúce so zloženým svetlom

**3.   Opis  predmetu zákazky:**

**Binokulárny mikroskop má profesionálnu optiku a umožňuje rozšírenie základných funkcií pomocou ďalšieho príslušenstva. Mikroskop je vhodný pre laboratórny výskum metódou jasného zorného poľa pri 40x až 1000x zväčšení. Môže byť použitý pre štúdium zložitých a drobných štruktúr.**

**4. Predpokladaná hodnota zákazky:** predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe tohto prieskumu trhu a bude určená v EUR bez DPH. Tento prieskum trhu môže byť zároveň aj podkladom na vybratie dodávateľa, ak bude PHZ nižšia ako 15 000 EUR bez DPH.

**5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:**

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, ústav hematológie.

**Dodanie:** do 60 pracovných dní od odoslania Objednávky

**6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

**7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky**

Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových výdavkov MZ SR. Verejný obstarávateľ má schválené kapitálové výdavky z rozpočtu kapitoly MZ SR. Verejný obstarávateľ bude mať pridelené kapitálové výdavky po ukončení a odsúhlasení verejného obstarávania MZ SR.

Predávajúcemu vznikne nárok na zaplatenie ceny za predmet zákazky nasledovne :

Cenu za predmet zákazky uhradí kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného po dodaní, prevzatí, inštalácii a **sfunkčnení** predmetu zákazky a po **zaškolení obsluhy** pre oddelenia na základe faktúry po dodaní, prevzatí, inštalácii a **sfunkčnení** predmetu zákazky, a to potvrdeným dodacím listom a preberacím protokolom na účet predávajúceho.

**Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu**. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predloženej dodávateľom až po dodaní predmetu zákazky s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

**Predávajúci je povinný vystaviť faktúru do 15 dní od riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru**. Ak faktúra nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vyhotovená, verejný obstarávateľ ju vráti predávajúcemu na opravu, zmenu alebo doplnenie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry verejnému obstarávateľovi.

1. **Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.**
2. **Podmienky účasti :**
3. Ponuku **môže predložiť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky,**
4. **uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predložila ponuku,**
5. **uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti** vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

**Obsah a forma predloženia ponuky:**

1. Uchádzačom podpísaná a opečiatkovaná cenová ponuka (príloha č. 1) – Tabuľka Návrh
na plnenie -  **Celková cena v eurách bez DPH, DPH a s DPH**, ktorou sa rozumie celková cena za plnenie predmetu zákazky. V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady. Uchádzač v prílohe č. 1 vyplní taktiež **ponúkané technické parametre.**
2. Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) - **doklad, ktorým uchádzač preukáže oprávnenie dodávať tovar** (verejný obstarávateľ ***nevyžaduje*** predložiť kópiu oprávnenia poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky. **Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overí vo zverejnených profesijných registroch.**
3. Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) - Podpísanie **čestného vyhlásenia**, že uchádzač má oprávnenie poskytovať predmet obstarávania, a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (príloha č.2)

**Vyhotovenie ponuky : Uchádzač predkladá doklady E-mailom vo forme scanu**

**10.Lehota na predkladanie ponúk : 12.08. do 11.00 h.** – ponuka sa predkladá elektronicky
na e-mailovú adresu obstaravanie4@nspnz.sk PREDMET EMAILU: binokulárny mikroskop

**11. Lehota viazanosti ponúk : 3 mesiace od predloženia cenovej ponuky**

**12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:**

**Najnižšia celková cena v EUR bez DPH** za celý predmet zákazky. **Cena je vrátane min. 2 ročnej záruky a vrátane dopravy a zaškolenia.**

 Poradie ponúk sa stanoví od najnižšej ceny po najvyššiu cenu.

*Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, DPH, cena celkom s DPH v EUR.*

*Ak cenovú ponuku predloží uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke upozorní a predloží cenovú ponuku, ktorá je konečná, nemenná. Pri vyhodnocovaní uchádzača sa bude vyhodnocovať ponuka celková v EUR. Uchádzač do cenovej ponuky uvedie cenu v EUR bez DPH a Cenu v EUR s DPH rovnakú a samotnú DPH nevyjadruje*.

**13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Verený obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

* nebude predložená žiadna ponuka,
* predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
* ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
* ak navrhovaná cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu / neodoslať objednávku v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov MZ SR alebo v prípade, ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov MZ SR.

Uchádzačom bude zaslané oznámenie o výsledku, v prípade ak tento prieskum trhu bude zároveň s výberom dodávateľa, ak predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 15 000 EUR bez DPH.

V Nových Zámkoch, dňa 05.08.2021

Ing.Stanislava Sládečeková – ref.verejného obstarávania .................................

Schválil:

 ...................................................

 MUDr. Karol Hajnovič

 riaditeľ FNsP Nové Zámky

Prílohy :

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie

**Príloha č.1**

**Návrh na plnenie kritéria**

(vyplní a potvrdí uchádzač, ktorý predkladá ponuku)

**„Laboratórny binokulárny mikroskop“**

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

Konateľ spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zastúpený:

Tel:

E-mail:

**Požiadavky pre priamy svetelný laboratórny mikroskop pre pozorovanie vo svetlom poli pre oddelenie hematológie**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ponúkané parametre: Uviesť **ÁNO/ NIE** pri požiadavkách bez číselného vyjadrenia. Pri požiadavke vyjadrenej číslom **uviesť konkrétnu hodnotu** |
| ***Technické vlastnosti*** |  **áno nie** |
| Koehlerové osvetlenie – centrovateľný kondenzor + clona poľa |  |  |
| Masívne, stabilné telo pre napájanie 100V – až 240V so zabudovaným transformátorom  |  |  |
| Indikačný displej informujúci o práve nastavenom objektíve v optickej ceste o jeho zväčšení a o nastavenej intenzite svetla pre daný objektív. |  |  |
| funkciu tzv. EKO režim - vypnutie svetla pri dlhodobejšej nečinnosti |  |  |
| Trinokulárny tubus typu Siedentopf (krídelkového typu – nie šupátkového typu), s optickým delením, 100% / 0% a 50% / 50% + C-Mount adaptér pre pripojenie kamery |  |  |
| Náklon tubusu maximálne 45° |  |  |
| Okuláre 10x so zorným poľom 20mm, s dioptrickým vyrovnaním pre obe oči od aspoň +5 / - 5 dioptrií pre obe oči samostatne |  |  |
| Inteligentný (posiela informáciu o zväčšení na displej) 5- násobný objektívový revolver – pre osadenie 5 objektívmi natočený dozadu |  |  |
| Zabudovaný a čo najnižšie položený posuvný mechanický stolček kvôli ergonómii (ideálne do 150mm) s ovládaním na pravú ruku s úchytom pre 2 vzorky a s rozsahom pohybu: aspoň 76mm (X) a 52mm (Y) |  |  |
| Jemné / hrubé zaostrovanie na oboch stranách s možnosťou nastavenia tuhosti pohybu hrubého zaostrovania |  |  |
| Nastaviteľný horný doraz zdvihu stolčeka pre ochranu objektívu a aj preparátu  |  |  |
| Zaostrovacia jemnosť jemného zaostrovania 2um |  |  |
| Abbé kondenzor s NA aspoň 1,25 a s Irisovou clonou, výškovo nastaviteľný a centrovateľný |  |  |
| **5 objektívov typu minimálne Plan Achromat a s nekonečnou optikou:** |
| 10x s numerickou apretúrou ≥ 0,25  |  |  |
| 20x s numerickou apretúrou ≥ 0,40  |  |  |
| 40x s numerickou apretúrou ≥ 0,65  |  |  |
| 60x s numerickou apretúrou ≥ 0,80 - suchý |  |  |
| 100x s numerickou apretúrou ≥ 1,25 - olejový |  |  |
| ***Osobitné požiadavky na plnenie*** |
| Možnosť neskoršieho doplnenia o spolupozorovacie zariadenie pre školenie mladých lekárov On line Guide (návod) na Smart phony cez QR kód, umožňujúci stiahnutie online návodu pre kontrolu správneho nastavenia mikroskopu  |  |  |
| IVD certifikát na uvedený prístroj |  |  |
| dodanie originálnej prospektovej dokumentácie a poskytnutie link-u na výrobcu zariadenia pre overenie údajov na vyžiadanie  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky** | **Počet ks**  | **M.J.**  | **J.c.bez DPH/****1 ks**  | **Cena celkom cena v EUR bez DPH**  | **Cena celkom v EUR s DPH**  |
| 1. | Laboratórny binokulárny mikroskop  | 1 | ks |   |   |   |
|   | **S p o l u :**  |  |  |  |  |  |

Ceny uveďte vrátane dodania a montáže.

V ...................................... dňa .........................

 ................................................................

 *meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa*

**Príloha č. 2**

**Čestné vyhlásenie**

Dolupodpísaný *.................................................................................................... (meno osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa, funkcia, názov firmy)*

**čestne vyhlasujem,**

že v zákazke **„Laboratórny binokulárny mikroskop“** vyhlásenej verejným obstarávateľom FNsP Nové Zámky spĺňam nasledovné podmienky:

1. mám oprávnenie dodávať tovar, ktorý je predmetom Výzvy na zákazku na dodanie tovaru : **„Laboratórny binokulárny mikroskop“**

1. nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ...................................... dňa .........................

 ............................................................................................

 *meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa*